附件:

超声波清洗机

1、名称：超声波清洗机

2、数量：1套

3、结构：单槽结构

4、设备用途说明：对精密器械和带盲孔、缝隙的器械进行超声清洗

5、外形尺寸：因安装场地条件限制，要求长度≤800mm、宽度≤640mm

6、有效容积：≥80L（提供计算方法）

7、技术参数及要求：

7.1、超声波功率：2000W

7.2超声频率：40KHz

7.3、槽体材质：304不锈钢,为保证能观察到清洗时底部的情况底部整个槽体工艺要求采用镜面板

7.4、控制方式：微电脑控制、液晶显示过程参数、参数可自行设定

7.5、界面显示要求：采用中文显示过程参数

7.6、功能要求：设备为自动进水到预定合适水位，提高工作效率；清洗效果好

对器械表面无损伤

7.7、加热管要求：数量≤3根，功率≤3kw/根

7.8、操作台面高度≤830mm

7.9、安全要求：槽体带有溢水口能避免水位失效导致水溢出

8、其他要求：

8.1、企业质量控制：通过ISO9001和ISO13485质量体系认证，须提供证件

8.2、售后服务要求：项目所在地具有售后服务机构，售后人员≥10个，并提供当地售后服务人员的工作证复印件

