附件：
高频电刀技术参数

类型：

   本机输出全悬浮，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分(单极和双极)，非AP、APG型普通设备，110V～220V±10%网电源供电。

功能：

   本机产生的416KHz(±10 %)高频电流，可对生物组织进行切割、凝血等外科手术，具有单极纯切：纯切、混切1、混切2、；单极凝：喷凝、柔凝和标准双极凝六种工作模式。

1、全悬浮电源，宽频电压输入不受不稳定电源影响。高频漏电流低于国标(≤150mA)2倍。

2、输出功率误差±3%。（国标±20%）

3、全功能功率自动补偿。

4、高频发生器通用内窥接口, 配合胃镜、肠镜、腹腔镜等内镜使用。

5、专用病人回路电极板接触质量检测系统。

6、单极既可手控输出也可脚控输出。

7、本机具有断电保护电路，能记忆前一次使用的输出设定值。

8、远程故障诊断。

9、通过EMC检测。

10、欧盟CE1282 认证。
额定输出功率：

a)纯切：1W～350W(负载500Ω)；无焦伽精确切割，100%切割。

b)切割1：1W～200W(负载500Ω)；浅表焦伽精确切割80%切割，20%凝血。

c)切割2：1W～120W(负载500Ω)；60%切割，40%凝血。

d)喷凝：1W～150W(负载500Ω)；大面积凝血

e)柔凝：1W～80W(负载500Ω)；精确浅表点凝

f)标准双极电凝：1W～70W(负载100Ω)；

正常运行

a)环境温度范围：5℃～40℃；

b)相对湿度范围：≤80%；

c)大气压力范围：86.0～106.0kPa；

d)电源：110～220V±22V， 50～60Hz±1Hz；

e)工作频率：416kHz；

整机功耗：≤1100VA。(切割功能350W)；

运输和贮存

a)环境温度范围：一40℃～55℃；

b)相对湿度范围：≤95％；

c)大气压力范围：500hPa～1060hPa。
