床单位臭氧消毒机主要参数：

- 全金属喷塑外壳；

- 微电脑控制，中文液晶显示；

- 红外线遥控，按键双重控制；

- 整机各功能自动检测，故障自动报警功能；

- 自动定时功能，操作更便捷；

- 双通道输出，可同时对两张床工作；

- 具有抽真空功能，使用抽真空技术，高浓度臭氧能完全的渗到床单被褥内，消毒更彻底；

- 具有解析功能，使残留臭氧充分解析，不污染环境；

- 床单位及空气消毒两用；

- 臭氧浓度≥5000mg/m³；

- 臭氧泄漏量≤0.01mg/m³；

- 臭氧残留浓度≤0.01mg/m³；

- 带增强空气中负氧离子含量功能；

- 工作电源：220V±22V .50Hz±1Hz；

- 整机尺寸：350×450×900mm；

- 输入功率：200W；

- 噪音≤55dB；

- 消毒时间20-30min；

- 消毒时间任意设置，可设六个时间段；

- 输出气嘴为高密度聚乙烯树脂冲压成型，稳定性好；

- 每台配送床罩，床罩为片式，比床袋更易操作，床罩尺寸1.75mX2.7m；

- 移动式脚轮设计，一机多处使用；

- 消毒效果：对大肠杆菌的杀灭对数值≥3.0，对金黄色葡萄球菌杀灭对数值≥3.0，对白色念珠球菌杀灭对数值≥3.0；

- 臭氧发生器采用石英水晶内外发射臭氧发生器，具有臭氧浓度高，使用寿命长优点；

- 臭氧发生器使用寿命在≥ 80000h；

- 能有效去除附着在物体上的各种异味（血腥味，霉味等）；

- 对消毒物品有增白的作用（如床单、被褥、纸等）。