蒲江县中医医院

医学培训教具招标的技术参数

一、心肺复苏模型（成人）

1.全身模拟人解剖特征明显，手感真实，材料无毒无公害，化学性质稳定。

★2.模拟人支持自建热点，可通过手机扫描二维码无线连接模拟人，手机不需要安装软件，IOS或Andriod平台不限。模拟人身侧配备了液晶显示窗，可清晰显示模拟人的编号，便于多台同时使用时，正确地找到对应模拟人。

3.模拟人自带锂电池，正常使用时间不小于8小时；模拟人可感应意识判断、脉搏触诊、是否取出口中异物；

★4.系统内置不同的CPR场景，包括：溺水、心脏骤停、创伤、中毒、意外低温、电击、过敏等，用户也可添加新的场景，或在现有的场景上进行编辑修改。每个场景都可以有独立的操作流程和评分标准。

★5.系统支持视频导引，用户可选择在训练或考核前导入相应的视频场景。在相应的视频之后进入训练场景。

6.模拟生命体征：胸外按压时有模拟心脏按压心电波形；抢救成功后，模拟人可有心电图、颈动脉搏动、散大的瞳孔恢复正常、自主呼吸等变化。

7.可进行胸外按压、气道开放、人工呼吸、导尿（男、女）。

8.三种操作方式：分为自主训练、自测模式、考核模式。自主训练时，学生可分别进行连续胸外按压或连续吹气操作，针对性的进行训练，完成后有各项错误统计。自测模式时，有操作下一步语音提示，按压吹气时有操作错误提示，并且学生可随时暂停、重置操作。

9.手机系统上条形显示按压深度，正确的按压深度5cm以上,不超过6cm。按压深度过少时，条形为黄色。 按压深度合适时，条形为绿色。按压深度过大时，条形为红色。按压深度时，具有虚拟按压人同步显示。

10.手机系统上条形显示吹气量：500ml/600ml-1000ml 。吹气量过少时，条形为黄色。 吹气量合适时，条形为绿色。吹气量过大时，条形为红色。 吹气时，具有虚拟肺同步显示。

11.手机系统上弧形显示操作频率：每分100次以下时，弧形为黄色。 100-120次/分时，弧形为绿色。每分120次以上时，弧形为红色。

12.监考功能：学生考核模式时，教师可用另一台手机连接模拟人进入监考模式，查看学生的操作记录、实时的操作数据，并且控制考核暂停或重置。

13.考生可完全自主完成考核，无需教师参与，或者教师也可同时登录系统进行监考。

14.成绩管理：记录考核的所有成绩单，可根据场景进行查看和统计，了解所有考生的各技能点掌握情况。

15.系统可显示操作日志：系统自动记录操作流程、胸外按压的次数、过大、过小、按压位置、按压频率、按压中断、吹气次数、吹气量等信息。

16.模拟人标配手机支架，在进行训练考核时，可将手机放在支架上进行操作，高度方向可随意调节，适应各种姿势。

17.安装、培训：该设备需要现场安装调式，培训使用方法、注意事项及如何保养等。

二、婴儿复苏安妮QCPR

1.人工手指位胸外按压显示报警：婴儿按压深度至少为胸部前后径的1/3大约为4cm，按压错误时则有的指示灯显示及错误的报警。

2.模拟标准气道开放。

3.人工口对口呼吸（吹气）显示报警：

1)吹入的潮气量＜30ml~50ml＜的指示灯显示及报警

2)吹入的潮气量在30ml~50ml的正确指示灯显示

3)吹入的潮气量过快或者超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警

4.按压与人工呼吸比：30：2/单人或者15：2/双人。

5.操作周期：先按压再吹气(C-A-B)，按压与人工吹气比为30：2或15：2五个循环周期CPR操作。

6.操作频率：最新国际标准：100-120次/分。

7.检查肱动脉反映：手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动。

8.工作状态：采用220V电源。经过稳压器稳压输出电源6V或者采用4节1号电池的直流电源状态下工作，适应野外无电源地方训练。

9. 安装、培训：该设备需要现场安装调式，培训使用方法、注意事项及如何保养等。

三、气道管理模型

1.精确的头颈部解剖特征，可以更加有效地讲解Sellick手法和气道痉挛。

2.模拟气道可以插入喉罩和复合插管。

3.提供清除气道阻塞和吸引液体异物的操作练习。

4.人工通气时可观察肺部呼吸运动并可进行呼吸音听诊练习。

5.可经口或鼻进行气管、咽、食管插管。

6.可进行口腔、口咽、鼻咽吸引，通过支气管镜进行经口或鼻支气管吸引。

7.可以进行打开气道练习和复苏球-面罩，复苏球-插管之间通气练习。

8.可触及模拟的颈动脉搏动。

★9.可实现真实的瞳孔对光反射，瞳孔大小可自动根据光线强弱调节。

10.可实现手动调节瞳孔针尖、正常、散大等状态，以便教学需要。

11.可观察肺部呼吸运动并可进行呼吸音听诊练习。

12.安装、培训：该设备需要现场安装调式，培训使用方法、注意事项及如何保养等。

四、脊椎固定套装

1.病人转移板用来固定脊椎创伤，确保事故现场至医院护送患者的安全。

2.100%射线穿透性，应此在对患者作X一线，CT断层扫描和核磁共振断层扫描检查时无须搬动患者，不会产生闪板阴影，影响图象清晰度等情况。

3.份量轻，重量仅为6.2kg，体积为40×183×6.5cm,经久耐用，可承受250公斤重量，对救助人员来说免除了不必要的重量。

4.设计合理，把手与地面之间留有足够的空间，可以顺利地抓握提起。

5.固定板可与任何其它头部固定设备配合使用。

6.固定板能浮于水面，可人使患者浮在水面上，同时也可用作水面救生。

7.基本配置：脊椎固定板一套，配套颈托一套、头部固定器一套，卡扣固定带5条。

8、安装、培训：该设备需要现场安装调式，培训使用方法、注意事项及如何保养等。

五、AED训练器

1.设计符合人机工程学。打开面盖，AED自动开机；合上面盖，则设备自动关机。单键除颤功能操作。

2.模拟急救现场AED的工作流程，但无高压电击除颤动作，全程中文语音提示。

3.中英文语音转换，可调节音量。

4.内置9个场景，可模拟不同情景的急救现场情况，可以根据需要随时暂停或继续BLS过程。

5.故障模拟功能，通过遥控器选择可以进行情景模拟的语音提示，包括：除颤过程有其他人接触病人身体，贴片位置错误、贴片位置正确、无需除颤、需要除颤、机器故障、电池电量低。

6.电量管理功能。系统自动侦测电池电量，当电池电量不足时，系统将有“电池电量低，请更换”语音提示。

7.可与任何厂家、任何型号模拟人配套使用。

8.安装、培训：该设备需要现场安装调式，培训使用方法、注意事项及如何保养等。

六、中心静脉穿刺模型

1.模型可进行颈部颈内静脉和锁骨下静脉的中心静脉穿刺插管以及外周静脉（上肢静脉）头静脉穿刺的训练

2.模型为成人上半身躯干、右侧上臂至腕部。体表标志明显，包括：胸骨上切迹、胸锁乳突肌、锁骨、肋骨、胸大肌和三角肌等

3.主要静脉分布为：上腔静脉、颈内静脉、锁骨下静脉、头静脉、贵要静脉、肘正中静脉等。

4.静脉穿刺插管：胸锁乳突肌外缘有明显的标志，可进行锁骨下静脉穿刺及颈内静脉穿刺，也可进行肘窝静脉穿刺。

5.可进行心肌漂浮(Swan-Ganz)导管的插管练习。

6.皮肤和血管可更换，进针时有明显的落空感，可有模拟血液流出。

7.安装、培训：该设备需要现场安装调式，培训使用方法、注意事项及如何保养等。