蒲江县中医医院
紧急采购便携式快速实时荧光定量PCR仪的公告 
根据新冠肺炎的防控要求，为了进一步提高核酸检测速度和效率，急需购置便携式快速实时荧光定量PCR仪1台。诚邀符合资质要求的供应商参加。
    一、项目名称：便携式快速实时荧光定量PCR仪
二、项目要求：详见项目内容
所有供货产品必须是合格产品，符合国家标准或行业标准。
三、项目内容：
	PCR实验室医用设备

	序号
	项目
	规格
	数量
	控制单价
（万元）
	控制总价
（万元）
	备注

	1
	便携式快速实时荧光定量PCR仪
	台
	1
	9.6
	9.6
	注意事项：

所中标供应商必须承诺8月5日之前将中标设备送到医院。



四、参数要求
	产品名称
	便携式快速实时荧光定量PCR仪技术参数

	样本容量
	16×0.2ml离心管（5-100μl）,适应常规0.2ml8联管及单管

	反应灵敏度
	10-1010Copies

	荧光染料
	F1：FAM、SYBR GreenⅠ；F2：HEX、VIC、JOE、TET、YELLOW；F3:ROX；F4：CY5

	通道数
	四通道

	光学系统
	高亮度LED扫描，光电传感器扫描检测，免校准

	热盖温度范围
	30-110℃

	检测试剂
	开放式检测试剂耗材（通用常规PCR项目）

	温控范围
	30℃-100℃

	均匀性
	≤±0.1℃

	温控精度
	≤±0.1℃

	升温速率
	≥8℃/s(MAX)

	荧光强度检测重复性
	CV≤0.5%

	荧光线性
	线性回归系数r≥0.995

	仪器通讯接口
	USB 2.0(可进行文件导入、导出)

	软件
	仪器可直接进行结果及数据分析，并配套电脑版专用分析软件

	触控屏独立操作
	LED7inch彩色电容屏触控，无需连接电脑即可操作分析

	注册认证
	NMPA认证



五、资格要求：
1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：
1.1具有独立承担民事责任的能力；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；


1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；


1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.根据采购项目提出的特殊条件：
2.1.投标人为生产厂家应具有中华人民共和国医疗器械生产企业许可证；投标人为代理公司应具有中华人民共和国医疗器械经营企业许可证或有效备案表。（仅限医疗器械适用，投标时提供承诺书，交货时提供资料复印件）
2.2. 投标产品需具有医疗器械产品注册证和注册登记表或国家新颁发的有效注册证。（仅限医疗器械适用，投标时提供承诺书，交货时提供资料复印件）
 2.3.本项目参加政府采购活动的投标人在前三年内不得具有行贿犯罪记录。

六、标书内容：投标资格、营业执照、售后服务、供应商报价表等。

	供应商报价表

	设备名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量
	金额（元）
	承诺设备送达医院时间
	承诺工程师

安装时间

	便携式快速实时荧光定量PCR仪
	
	
	台
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：因该次采购为紧急采购，设备送达医院时间和工程师安装时间必须准确填写，不得弄虚作假，如承诺时间未到货和未安装，医院将认定为虚假应标。有权对该合同作废，并将公司列入黑名单，并上报蒲江县卫健局和财政局，出现天灾导致无法送达情况除外。送到产品必须跟投标产品一致！



七、要求：
中标单位必须及时按医院要求将货物送达制定地点，并安装验收，质保期1年，维修响应时间4小时。

因该次采购为紧急采购，设备送达医院时间和工程师安装时间必须准确填写，不得弄虚作假，如承诺时间未到货和未安装，医院将认定为虚假应标。有权对该合同作废，并将公司列入黑名单，并上报蒲江县卫健局和财政局，出现因不可抗拒的原因导致无法送达情况除外。送到产品必须跟投标产品一致！中标人缴纳中标金额5%的履约保证金，违约不予退还！

八、付款方式：根据医院具体情况定。
九、投标地点：门诊二楼会议室。
十、投标截止时间：2021年8月2日  10：00。
十一、问询时间：  2021年8月2日  10：00。
十二、问询地点：蒲江县中医医院行政三楼会议室(法人或授权委托人参加开标人员必须到场且具有一定的专业表达能力和书写能力)。
十三、如有疑问请联系医院监审小组  联系电话：02888554946。
十四、需提供配套全部试剂的报价单，并且满足报价设备的需求。
3

