膀胱镜技术参数
★（一）内窥镜采用优质原材料：光导纤维束、黑色实心棒（目镜罩），光学玻璃。
（二）尿道膀胱镜配置有0°、30°、70°三种角度的内窥镜。
（三）膀胱镜规格：直径4mm 
（四）膀胱镜工作长度≥302mm
膀胱镜有效景深范围：5mm-100mm
★（五）膀胱镜视场中心角分辨力≥3.3C/（°）。
★（六）膀胱镜视场角≥65°。
（七）操作器为双通道，带有自锁功能。
（八）连接桥为单通道。
（九）免维护水阀，使用后免拆卸。
★（十）鞘套及闭孔器规格：≤15.5Fr,  19.8Fr,  21Fr,  22.5Fr。
（十一）配置四种软性手术钳：软性活检钳、软性异物钳、软性锯齿钳、软性剪刀。
（十二）软性手术钳规格：≤7Fr×370mm。
（十三）光缆规格：长度≥2米。
配置清单：
	序号
	名    称                                            
	规  格
	数 量
	备   注  

	1
	0°内窥镜                 
	Ф4×302mm
	1支
	　

	2
	30°内窥镜               
	Ф4×302mm
	1支
	　

	3
	70°内窥镜              
	Ф4×302mm
	1支
	　

	4
	镜鞘及闭孔器                          
	15.5Fr
	1套
	　

	5
	镜鞘及闭孔器                          
	19.8Fr
	1套
	　

	6
	镜鞘及闭孔器                          
	21Fr
	1套
	　

	7
	镜鞘及闭孔器                          
	22.5Fr
	1套
	　

	8
	操作器                                       
	双通道                 
	1支
	　

	9
	连接桥                                           
	单通道                
	1支
	　

	10
	软性活检钳                               
	7Fr
	1把
	　

	11
	软性锯齿钳                              
	7Fr
	1把
	　

	12
	软性异物钳                               
	7Fr
	1把
	　

	13
	软性剪刀                                   
	7Fr
	1把
	　

	14
	进水接门                                   
	　
	1支
	　

	15
	出水接门                                   
	　
	1支
	　

	16
	光缆                                      
	2M
	1条
	　

	17
	清洁杆                                          
	　
	1个
	　

	18
	密封帽                                         
	　
	10个
	　


1

