蒲江县中医医院

关于采购电子内窥镜维保项目的公告 

为加强医院对医疗设施设备维保的管理工作，促进医院廉政建设，防范廉政风险，遏制和杜绝医药购销环节中的不正之风，根据相关法律法规及医院“三重一大”的文件精神，决定对胃肠镜室电子内窥镜的维保项目进行公开询价采购。本次采购本着公平、公正、公开的原则，诚邀符合条件的企业参加。

一、项目名称：电子内窥镜维保项目

二、项目内容：

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量

（台）
	品牌
	购买时间
	限价

（万元/ 年）
	维保方式

	1
	电子肠镜
	EC-380FKP
	1
	潘泰克斯
	2017年
	6.80
	全保（含主机灯泡）

	2
	电子胃镜
	EG-290KP
	1
	潘泰克斯
	2017年
	
	

	3
	内镜主机
	EPK-P
	1
	潘泰克斯
	2017年
	
	


三、资格要求：
投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（提供盖鲜章的承诺函）。

四、维保要求

（一）故障修复：对设备故障给予无限次上门检测、制定维修方案、更换必要的零配件排除故障，达到临床使用技术标准。所更换的配件符合国家标准或行业标准。

（二）技术支持：设备的长期稳定正常运行必要的技术上和管理支持，定期对设备提供保养和维护服务，提供移机方案、调校等技术服务。

（三）响应时效：7*24小时全天候响应，24小时接受电话支持，报修后24小时内到达现场，排除故障或提供解决方案。

（四）维修周期承诺：按故障级别，小修次日完成，零配件到库后中修5-7日，大修7-15日完成。

（五）备用机免费提供：在等待零配件维修过程中或疑难故障而致需返修时，应临床需求24小时内提供备用设备，保障临床正常工作，无相同机型时则提供其他机型。

（六）服务计划安排：

1.例行预防性保养及安全检查：每年提供四次设备定期的预防性保养，以保证设备处于最佳运行状态，针对易出故障采取必要的措施防止再发生。

2.制定定期设备检查、维保保养时间表，并记录检查及维护保养结果，并由设备管理人员签字确认。

3.配合年检：配合医院设备管理部门每年大型设备年检提供相关应有的记录资料，且负责把设备调试到最佳状态。

4.提供年度设备故障维修服务总结分析报告，给使用科室及设备管理部门。

（七）服务期限2年，合同一年一签。

合同期满1年后，对维保服务、配件质量等方面进行评价，若考核合格继续履行维保合同1年，若不合格，采购方将书面通知供货商，单方面终止合同且不承担违约责任。

（八）付款方式：按年支付，每年度维保服务完成，提供年度维保服务记录装订成册，并出具合法有效完整的完税发票后，30天内支付年度维保费用。

五、标书内容：投标资格、营业执照、售后服务、维保方案、供应商报价表等。

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量（台）
	报价

（万元/年）
	备注

	1
	电子肠镜
	EC-380FKP
	1
	
	超过最高限价的报价无效

	2
	电子胃镜
	EG-290KP
	1
	
	

	3
	内镜主机
	EPK-P
	1
	
	


六、评标方式

本项目比选将遵循公开、公平、公正的原则，由蒲江县中医医院组织医疗设施设备政府采购工作小组进行比选，原则上报价最低者为入选商家。
七：合同签订

（一）询价比选结束后，由询价采购方公布询价结果，如有异议，请到设备科咨询。

（二）公示期满无异议后3个工作日内签订合同，否则按自行放弃入选资格处理。

八、投标地点、联系人及咨询电话
地点：医院设备科办公室；联系人：王老师；咨询电话：02888556205。

九、投标报名及投标文件收取截止时间：

2022年12月13日（上午8：00至12：00，下午14：00至17：00，节假日除外） 

十、合同履行期间，若发生争议，双方协商不成时，可采购方所在地的人民法院提起诉讼。

十一、其他事项：未尽事项另行协商，合同期内若与相关新政策相抵触，则以新政策为准。

2022年12月6日


