蒲江县中医医院

紧急采购病人监护仪的公告
 
为了更好的应对新型冠状病毒感染，保障医疗安全，降低医疗风险，提高医疗服务质量及人民群众的满意度，现紧急采购病人监护仪20台，根据川财采[2020]15号通知要求，诚邀符合资质要求的供应商参加。
    一、项目名称：共1包：病人监护仪20台。
项目要求：详见项目内容
所有供货产品必须是合格产品，符合国家标准或行业标准。本次采购不支持联合投标。
     三、项目内容：

（一）设备清单
	序号
	项目
	规格
	数量
	控制单价（元）
	控制总价（元）
	备注

	包1
	病人监护仪
	台
	20
	9000.00
	180000.00
	


参数要求

1.便携式床边监护，可通过有线和无线的方式联入中央监护系统。

★2. 显示器尺寸≥10英寸，分辨率≥800×600，最多10通道显示。  

3.可监测参数: 心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、双体温(TEMP)；

可选配记录仪，无线联网功能，心电模拟输出和护士呼叫。

4.心电：心电3/5导可选，心电模式包括：监护/手术/扩展。在5导的情况下，支持半屏心电7导联显示，需同时显示肢体导联Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，肢体加压导联AVR、AVL、AVF，及任意一个胸导联V1~V6。心电扫描速度扫描速度 6.25/12.5/25/50 mm/s。 

5.具备心率统计功能，可对病人窦性心律在一定时间内周期性改变情况进行分析，并对平均心率、平均白天心率、平均夜间心率及百分比结果进行统计，以饼状图形式显示。  

★6. 具备动态血压分析功能，可自动统计分析24小时内血压变化，自动显示平均血压、白天和夜间平均血压、血压高于正常百分比等参数，并以柱状图形式显示，为降压药的用量起指示作用。

★7. 具有收缩压和舒张压血压差报警功能。

★8.标配Masimo, Nellcor或者Philips血氧，防运动、抗弱灌注，提供灌注度指数。

★9. 无需存储卡或中央站，监护仪存储1500组NIBP数据列表。

★10. 无需存储卡或中央站，监护仪趋势存储回放时间≥1000小时。

11.无需存储卡或中央站， 监护仪的全息心电波形存储回放时≥120分钟。  

★12. 无需存储卡或中央站，监护仪可存储≥200组报警信息。  

13.具有通气计算、血液动力学计算、药物浓度计算和氧合计算功能。  

14.制造商通过ISO13485、ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证。

（三）商务要求（实质性要求）
1、交货期限：所中标供应商必须承诺1月6日之前将中标设备送到医院。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、付款方式：根据医院具体情况定。
四、资格要求：
（一）投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件（提供盖有鲜章的承诺函）
（二）根据采购项目提出的特殊条件：

1、投标人为生产厂家应具有中华人民共和国医疗器械生产企业许可证；投标人为代理公司应具有中华人民共和国医疗器械经营企业许可证或有效备案表。（仅限医疗器械适用，投标时提供承诺书，交货时提供资料复印件）
2、投标产品需具有医疗器械产品注册证和注册登记表或国家新颁发的有效注册证。（仅限医疗器械适用，投标时提供承诺书，交货时提供资料复印件）

3、.本项目参加政府采购活动的投标人在前三年内不得具有行贿犯罪记录。

五、标书内容：投标资格、营业执照、售后服务、供应商报价表等一式一份。

	供应商报价表

	设备名称
	品牌
	规格型号
	单价（元）
	数量
	合计金额（元）
	承诺设备送达医院时间
	承诺工程师

安装时间

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：因该次采购为紧急采购，设备送达医院时间和工程师安装时间必须准确填写，不得弄虚作假，如承诺时间未到货和未安装，医院将认定为虚假应标。有权对该合同作废，并将公司列入黑名单，并上报蒲江县卫健局和财政局，出现天灾导致无法送达情况除外。送到产品必须跟投标产品一致！中标人缴纳中标金额5%的履约保证金，违约不予退还！


六、要求：
中标单位必须及时按医院要求将货物送达制定地点，并安装验收，质保期3年，维修响应时间12小时内。

七、投标地点：现场投标，蒲江县中医医院设备科。

八、 联系人及联系电话：王老师，联系电话：02888556205
九、投标截止时间：2022年12月 30日下午 16：00
十、开标时间：另行确定。

十一、如有疑问请联系医院监审小组  联系电话：02888554946


