## Sheet1
蒲江县中医医院检验试剂报价目录
序号 | 项目名称 | 名称 | 技术参数 | 流水号 | 报价（挂网价） （元/人份） | 规格 | 生产厂家 | 限价 （元/人份）
1 | 人乳头瘤病毒核酸分型检测试剂盒 (PCR-荧光探针法) | 1、检测样本类型 | 宫颈脱落细胞 |  |  |  |  | 147
|  | 2、核酸提取方法 | 一步法提取
|  | 3、核酸提取温度 | 常温
|  | 4、检测灵敏度/检测下限 | ≤400copies/mL
|  | 5、防污染体系 | UDG酶+dUTP
|  | 6、是否有内标 | 有全程参与核酸提取和扩增的内标
|  | 7、扩增时间 | ≤75min
|  | 8、预期用途 | 用于体外定性检测女性宫颈脱落上皮细胞样本中的人乳头瘤病毒（HPV）6 型、11 型、16 型、18 型、26 型、 31 型、33 型、35 型、39 型、42 型、43 型、45 型、51 型、52 型、53 型、56 型、58 型、59 型、66 型、68 型、73 型、81 型、82 型这 23 种型别的核酸 DNA，并鉴别基因型。
|  | 9、其他 | 可提供兼容细胞学与HPV检测的细胞保存液。
2 | 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法） | 1、检测样本类型 | 血清或血浆 |  |  |  |  | 16.5
|  | 2、核酸提取原理 | 一步法提取
|  | 3、核酸提取温度 | 常温
|  | 4、检测灵敏度/检测下限 | ≤30 IU/mL
|  | 5、线性范围 | ≥1.0E+02--5.0E+09 IU/mL
|  | 6、覆盖基因型 | A、B、C、D、E、F、G、H基因型
|  | 7、防污染体系 | UNG酶+dUTP
|  | 8、是否有内标 | 有全程参与核酸提取和扩增的内标
|  | 9、是否有内参比荧光ROX | 有校正加样误差和管间差异的内参比荧光ROX
|  | 10、扩增时间 | ≤75min
|  | 11、自动化 | 可实现全自动化提取操作
3 | 六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 1、检测样本类型 | 咽拭子 |  |  |  |  | 150
|  | 2、核酸提取温度 | 常温
|  | 3、检测灵敏度/检测下限 | ≤500copies/mL
|  | 4、特异性 | 与常见病原体（巨细胞病毒、卡萨奇病毒A型、百日咳杆菌、肺炎衣原体、流感嗜血杆菌、EB病毒、偏肺病毒、冠状病毒229E等）无交叉反应
|  | 5、抗干扰能力 | 常见干扰物质（地塞米松、利巴韦林、奥司他韦、阿奇霉素、血红素、尿素等在测定浓度内（详见说明书）对试剂盒的检测结果无明显干扰。
|  | 6、是否有内标 | 有内源性内标，可监控采样、核酸提取和扩增全过程
|  | 7、扩增时间 | ≤90min
|  | 8、自动化 | 可实现全自动化提取操作
|  | 9、检测靶标 | 能够检测检测人咽拭子样本中甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、人鼻病毒 和肺炎支原体的核酸
|  | 10、提取方式 | 一步法提取/磁珠法
4 | 结核分枝杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 1、检测样本类型 | 痰液 |  |  |  |  | 19.5
|  | 2、检测灵敏度/检测下限 | ≤1个菌/mL
|  | 3、特异性 | 与鸟分枝杆菌、土地分枝杆菌、施氏分枝杆菌、堪萨斯分枝杆菌、亚洲分枝杆菌、瘰疬分枝杆菌、戈登分枝杆菌、龟脓分枝杆菌、偶然分枝杆菌、草分枝杆菌、巴西诺卡氏菌、北京棒杆菌、肺炎球菌、嗜肺军团菌、百日咳博德特氏菌、肺炎支原体、EB病毒、呼吸道合胞病毒等样本无交叉反应。
|  | 4、防污染体系 | UNG酶+dUTP
|  | 5、是否有内标 | 有全程参与核酸提取和扩增的内标
|  | 6、扩增时间 | ≤75min
|  | 7、自动化 | 可实现全自动化提取操作
|  | 8、提取方式 | 一步法提取/磁珠法
5 | 沙眼衣原体/解脲脲原体/淋球菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 1、检测样本类型 | 生殖道分泌物 |  |  |  |  | 72
|  | 2、核酸提取方法 | 一步法提取
|  | 3、核酸提取温度 | 常温
|  | 4、检测灵敏度/检测下限 | ≤400copies/mL
|  | 5、防污染体系 | UNG酶+dUTP
|  | 6、扩增时间 | ≤75min
|  | 7、自动化 | 可实现全自动化提取操作
6 | 六项呼吸道病原菌核酸检测试剂盒（多重荧光PCR法） | 1、检测样本类型 | 痰液 |  |  |  |  | 150
|  | 2、核酸提取温度 | 常温
|  | 3、提取方法 | 一步法提取/磁珠法
|  | 4、检测灵敏度/检测下限 | 肺炎克雷伯菌900 CFU/mL、肺炎链球菌15 CFU/mL、流感嗜血杆菌625 CFU/mL、铜绿假单胞菌675 CFU/mL、嗜肺军团菌340 CFU/mL、金黄色葡萄球菌2875 CFU/mL
|  | 5、特异性 | 与常见呼吸道病原体（溶血葡萄球菌、表皮葡萄球菌、鲍曼不动杆菌、大肠埃希菌、粘质沙雷氏菌、嗜麦芽窄食单胞菌、粪肠球菌、白色念珠菌、产酸克雷伯菌、化脓链球菌、滕黄微球菌、马红球菌、格氏李斯特菌、琼氏不动杆菌、副流感嗜血杆菌、杜莫夫军团菌、产气肠杆菌、溶血嗜血杆菌、嗜麦芽糖寡痒单胞菌、肺炎支原体、肺炎衣原体、唾液链球菌、脑膜炎奈瑟菌、结核分枝杆菌、甲型流感病毒、乙型流感病毒、黄曲霉菌、土曲霉菌、烟曲霉菌、光滑念珠菌、热带念珠菌阳性样本）无交叉反应
|  | 6、是否有内标 | 有内源性内标，可监控采样、核酸提取和扩增全过程
|  | 7、扩增时间 | ≤100min
|  | 8、自动化 | 可实现全自动化提取操作
备注：1、以上试剂适用于全自动PCR分析仪：西安天隆，型号GENTIER 96R 和 苏州雅睿 MA-600型；核酸提取机型:重庆中元 EXM6000 圣湘生物 Natch 96。
公司 名称：
法人签字/签章：
年 月 日