## Sheet2
蒲江县中医医院医用耗材产品目录（2025年第一批）（第4次）
包号 | 序号 | 名称 | 挂网要求 | 注册 分类 （≥） | 技术要求 | 单位 | 限价（元） | 使用科室 | 备注
1 | 1 | 一次性使用胃镜检查包 | 应挂尽挂 | 一类 | 1.用于辅助胃镜检查使用。 2.配置：集液袋≥1个、胃镜咬口≥1个、纱布叠片≥1张、医用检查垫≥40cm*40cm。 3.无菌包装。 | 包 | 4.9 | 胃肠镜室 | 提供样品
2 | 2 | 医用凡士林纱布 | 挂网 | 三类 | 1.用于皮肤防护，保护创面。 2.由脱脂棉纱布、凡士林、石蜡油组成。 3.无菌型，独立包装。 4.规格：至少包含10cm*15cmx1片。 | 包 | 2.1 | 手术室 | 提供样品
3 | 3 | 一次性使用静脉留置针（含敷贴） | 挂网 | 三类 | 1.用于外周静脉输液。 2.由保护套、导管组件、针管组件、防针刺保护装置、软管组件、单手夹封管开关、端帽等组成。 3.型号至少包括直型。 4.留置导管及延长管材质：聚氨酯（不含塑化剂DEHP）；针管材质：不锈钢。 5.具有X射线不穿透性。 6.一次性无菌独立包装。 7.规格：至少包含22G 0.9mm*25mm 、24G 0.7mm*19mm。 | 支 | 22.79 | 住院各科室 | 提供样品
| 4 |  | 挂网 | 三类 | 1.用于静脉输液使用。 2.由保护套、导管组件、针管组件、防针刺保护装置、软管组件、单手夹封管开关、端帽等组成。 3.型号至少包括Y型。 4.留置导管及延长管材质：聚氨酯（不含塑化剂DEHP）；针管材质：不锈钢。 5.具有X射线不穿透性。 6.一次性无菌独立包装。 7.规格：至少包含20G 1.1mm*30mm。 | 支 | 22.79 | 住院各科室 | 提供样品
4 | 5 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套（无菌医用手套） | 应挂尽挂 | 二类 | 1.材质：天然橡胶胶乳。 2.无粉表面、手套向手掌面弯曲。 3.一次性无菌独立包装，包装内手套折叠整齐。 4.规格：至少包含6.5#、7.0#、7.5#、8.0#。 | 副 | 2.97 | 手术室 | 提供样品
5 | 6 | 斜刃针刀（一次性使用无菌小针刀） | 应挂尽挂 | 二类 | 1.由手持柄、针体和针刀三部分组成。 2.用于软组织损伤性病变和骨关节病变非直视下松解术用。 3.规格至少包含双刃型 1.0mm×20mm。 4.一次性无菌独立包装。 | 支 | 6.28 | 康复科 | 提供样品
6 | 7 | 自动定数万向式痔疮套扎吻合器 | 挂网 | 二类 | 1.适用于各期内痔，混合痔内痔部分，肛乳头增生，直肠息肉。 2.由套管，弹力线(4-6根)，推管，手柄，三通A，三通B，击发滚轮，拔片，负压接头，弹性线收紧部件，拉线等组成。 3.配肛门镜(不小于20毫米)。 4.无菌包装，一包一套。 | 套 | 1195 | 肛肠科 | 提供样品
7 | 8 | 一次性使用取石网篮 | 挂网 | 二类 | 1.适用于去除胆管内的结石或上下消化道中的异物。 2.由端帽、网篮、推拉绳、外鞘管、手柄、三通、推拉手柄等组成。 3.网篮端帽材质： 06Cr19Ni10，网篮材质镍钛：（Nitinol），推拉绳材质：06Cr19Ni10，手柄材质：聚甲醛。 4.网篮直径≤1.4mm，工作长度≥800mm偏差±3%。 5.网篮开幅≤20mm，偏差-20%，网篮有效长度≤40mm，偏差-20%，网篮形状螺旋型，带端帽。 6.网篮丝数量：至少包含4根。 7.规格：根据网篮直径和开幅至少包含14-80-20-40。 8.无菌包装，一包一根。 | 根 | 1700 | 住院外科 | 提供样品
8 | 9 | 医用纱布垫 | 应挂尽挂 | 二类 | 1.用于手术过程中吸收体内渗出液。 2.由脱脂棉纱布和X光可探测线缝制而成。 3.规格：至少包含30cm*40cm*4层。 4.无菌包装，每包不小于5条。 | 条 | 5.09 | 手术室 | 提供样品
| 10 |  | 应挂尽挂 | 二类 | 1.用于腹腔镜使用术中止血。 2.由脱脂棉纱布和X光可探测线缝制而成。 3.规格：至少包含2cm*20cm*4层。 4.无菌包装，每包不小于5条。 | 块 | 1.55 | 手术室 | 提供样品
9 | 11 | 医用纱布垫 | 应挂尽挂 | 二类 | 1.用于清洁皮肤、粘膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面。 2.由脱脂棉纱布和脱脂棉加工而成。 3.规格：加棉型 ≥15cm*20cm。 4.无菌包装，每包一条。 | 条 | 2.8 | 急诊科
10 | 12 | 医用纱布块 | 应挂尽挂 | 二类 | 1.用于临床护创，吸湿用。 2.由医用脱脂棉纱布折叠制成。 3.规格：至少包含8cm*10cm*8层 360块/袋。 4.非无菌包装。 | 块 | 0.48 | 急诊科
| 13 |  | 应挂尽挂 | 二类 | 1.用于清洁皮肤、粘膜或创面。 2.由脱脂棉纱布和脱脂棉加工而成。 3.规格：至少包含5cm*5cm*8层 1000块/袋。 4.非无菌包装。 | 块 | 0.5 | 急诊科
11 | 14 | 一次性医用中单（一次性使用无菌中单） | 挂网 | 二类 | 1.用于铺垫使用，防交叉感染。 2.由非织造布制成。 3.规格：≥40cm*40cm。 4.非无菌包装。 | 条 | 0.51 | 住院各科室
备注 1.本次采购的耗材名称系根据医院初步调研了解，不同厂家生产的同效用产品名称与询价文件名称可能有区别，如果仅因产品名称不全部相同，但其产品效用、性能与询价文件要求的产品一致也予以认可。若经评审其产品效用、性能与询价文件所列产品存在明显区别的，其响应文件无效。 2.同一产品，供应商认为应该提供询价文件要求之外的规格型号且单价各不相同的，供应商应明确报出各个规格型号的实际单价（若为挂网产品，则填写网采最低价或成交价，其各规格的产品的顺序号相同），采购人根据所需规格型号计算出该产品的算术平均价作为评审单价。本条所指的网采最低价或成交价是指采购时实际执行的价格。（评审单价的计算方式：采购包所有的需要的规格型号单价之和除以规格型号数） 3.若一个产品需求要多个规格且单价各不相同的，供应商应列出需求的规格的单价，并计算出该产品的算术平均价作为评审单价。（评审单价的计算方式：采购包所要求的规格型号的报价之和除以规格型号数） 4.按照国家医疗保障局对医保信息业务编码标准落地工作的要求，国家医疗保障一体化平台上线后无国家编码医用耗材及不属于诊疗项目除外内容的可单独收费的耗材不能上传至省平台参与医保结算。因此，供应商必须清楚参选耗材是否属于可收费耗材，属于可收费耗材必须在“附件3：投标申请文件格式”中的“产品信息”中填写“国家编码”；不属于可收费耗材的则在“国家编码”处填写“/”；“国家编码”为空的，要求供应商予以明确。 5.有多个品目的采购包全响应为有效报价。再计算出该产品的算术平均价作为评审单价。（评审单价的计算方式：采购包所有的品目的报价之和除以品目数）