蒲江县中医医院

便携式吸痰器询价

采购项目

项目编号：PJZY-2026-001
2026年4月

为切实贯彻执行国家和省卫健委关于医药采购管理工作的文件精神，促进医院廉政建设，防范廉政风险，遏制和杜绝医药购销环节中的不正之风，根据相关法律法规及医院“三重一大”的文件精神，决定对便携式吸痰器进行院内询价采购。本次采购本着公平、公正、公开的原则，诚邀符合条件的企业参加。

一、询价采购主要内容：

	序号
	类别
	具体内容

	1
	项目名称及编号
	蒲江县中医医院便携式吸痰器询价采购项目

项目编号：PJZY-2026-001

	2
	项目简介
	本项目为医院便携式吸痰器询价采购，共1个包，详见（询价文件三、本项目技术、服务、商务要求）

	3
	采购方联系人及咨询电话
	蒲江县中医医院

联系人：杜 浦

电话：02888532868

	4
	报名时间
	2026年04月10日至2026年04月14日17时00分止（北京时间）

	5
	报名方式及需提交资料


	线上报名，报名时间截止前将以下资料发送至指定QQ邮箱（3838540973@qq.com）

1.《蒲江县中医医院院内采购报名表》
(盖鲜章)，见附件1。

2.公司的《营业执照》（盖鲜章）。

3.法人身份证复印件并加盖公章。

4.介绍信及业务员的身份证复印件并盖鲜章。（非法人报名适用）

5.以上资料扫描成1个PDF文件，按照“公司名称+投标项目名称”的文件名发送指定邮箱。

	6
	投标及开标时间、地点
	投标时间：2026年04月16日10时10分至10时30分（北京时间）

开标时间：2026年04月16日10时30分（北京时间）    

地点：蒲江县中医医院行政三楼会议室

	7
	评标时间及地点
	评标时间：2026年04月16日11时00分（北京时间）

地点：蒲江县中医医院行政三楼会议室

	8
	评标结果公示时间
	详见蒲江县中医医院官网

	9
	合同签订时间
	公示期满后30日内签订合同


二、投标人资质要求：

（一）应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（提供盖鲜章的承诺函）：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）本项目特殊资格要求：

1.投标人应具有《医疗器械经营许可证》。

2.投标产品需具有符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册证。（仅限医疗器械适用）

（三）本次询价采购不接受以他人名义或挂靠参与。

（四）本项目不接受联合体投标。

★三、本项目技术、服务、商务要求
（一）项目清单及技术要求

	包号
	设备名称
	注册类型（≥）
	数量
	单位
	预算总金额
（元）
	备注

	1
	便携式吸痰器
	二类
	8
	台
	5600.00
	

	合计金额（元）
	
	


（二）技术要求
1.主要用于昏迷、危重症、呼吸道梗阻患者的紧急吸痰护理；

2.电源电压：AC220V±22V，50Hz±1Hz；输入功率：≤90VA；

3.最大负压值：0.085MPa±0.010MPa，噪声：≤65dB (A)；

4.负压调节范围：0.02MPa 至极限负压值；

5.抽气速率：≥15L/min；

6.贮液瓶：≥1000mL 一只；

7.外形尺寸：280×195×285mm（±20mm），整机重量≤10kg；

8.熔丝管额定电流1.5A，额定电压≥250V，熔断性能稳定可靠，符合 GB/T 13539 或 IEC 60269 系列标准；

9.安全与结构：具备防溢流、防回流保护，整机符合相关医用电气设备安全标准；

10.产品使用年限≥5 年；

   11.配置清单：主机1台、储液瓶1个、吸引软导管(长度2米) 1 根、吸痰管5根、空气过滤器2个、熔丝管2个。

（三）商务要求

1.交货期限：合同签订后30天内送货到蒲江县中医医院。
2.交货地点：蒲江县中医医院。

3.付款条件：全部到货，经采购人验收合格后，中标供应商出具合法有效票据及凭证资料，采购人自收到合法有效票据及凭证资料之日起30日内向乙方支付合同总金额的100%。

4.质量保修范围和保修期 

质保期覆盖投标产品的使用年限，质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修，经维修3次仍不能处理问题的，须更换全新产品。

5.验收标准

按照国家有关规定及询价文件内容进行验收。

6.履约责任

产品质量保证：所供入选产品必须符合国家食药监局对该类别医疗器械产品的质量要求，不得有假冒伪劣。

7.违约责任

在所供产品使用过程中如经药品监督检查机构检查出假冒伪劣品种：

7.1承担由此产生的所有费用。

7.2该假冒伪劣品种的未付款不予付款，若已付款需退回采购人。

7.3若由此产生医疗纠纷、医疗事故，一切后果由中标供应商承担并按照《消费者权益保护法》第五十五条之规定赔偿。

7.4给采购人造成不良影响的，中标供应商需在市级以上新闻媒体公开道歉，消除由此给采购方造成的不良影响。

8.其它

8.1若发生争议，双方协商不成时，须在采购人所在地的人民法院提起诉讼。
8.2投标产品的生产日期至验收之日不超过 365天。

注：1、标注“★”均为实质性要求，不允许负偏离，否则视为投标申请文件无效。

四、询价采购报价须知

（一）询价采购报价一览表单独提交一份（附件2）。投标申请文件（一正一副，详见附件 3）须装订成册，正本需加盖鲜章。投标文件正本、副本应在封面右上角清晰标注 “正本”“副本” 字样，副本可为正本复印件。若正本与副本内容不一致，以正本书面投标文件为准。

1.封包要求：

分包制作投标文件，各包投标文件封包要求如下：

封包1：报价一览表一式一份（附件2）。

封包2：投标文件一正一副本(投标文件按照（附件3）要求制作。

2.报价一览表（附件2）：报价按医院提供电子表格顺序填写，不得改变其序号。

3.所有超过限价的报价无效，投标文件无效。

4.服务承诺：准确阐述被询价方对本次询价采购质量保证措施和售后服务承诺。

（二）报价目录中的各项内容的报价必须计算准确，无二次报价。若因投标方未考虑周全或对询价文件的误解而造成的少计费用等，采购人不承担任何责任。

（三）须提供所报产品的彩页图片，以作为评审时参考。

五、评标方法

本项目评标将遵循公开、公平、公正的原则，由蒲江县中医医院组织评审专家组进行评标，符合技术参数要求且报价最低的为中标候选人。

六、合同签订

（一）询价采购结束后，由采购人公布询价采购结果，如有异议，请到采购部咨询。

（二）中标候选人（提供中标通知书、中标公司及中标产品的有效资质每页加盖公章）在采购人约定的时间内到采购人装备物资部签订合同，否则按自行放弃中标资格处理。

七、其他事项

未尽事项另行协商，若与相关新政策相抵触，则以新政策为准。

附件：1.蒲江县中医医院院内采购报名表

报价一览表

3.投标申请文件格式
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